ЗАПРОС КОТИРОВОК

«поставка стола для реанимации новорожденных CBW 1100 или эквивалент»

г.Фрязино									Дата 04 сентября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская, д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Уполномоченный орган: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,           г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка стола для реанимации новорожденных CBW 1100 или эквивалент.

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для реанимации новорожденных CBW1100 | шт. | 1 |
|  | Комплектация: |  |  |
| 1.1 | Мобильный столик с регулировкой наклона | шт. | 1 |
| 1.2 | Панель управления | шт. | 1 |
| 1.3 | Датчик температурный накожный | шт. | 1 |
| 1.4 | Излучатель керамический | шт. |  |
| 1.5 | Лампа для фототерапии | шт. | 2 |
| 1.6 | Поддон для установки рентгеновской кассеты | шт. | 1 |
| 1.7 | Лампа галогеновая | шт. | 1 |
| 1.8 | Датчик влажности | шт. | 1 |
| 1.9 | Матрац для новорожденного | шт. | 1 |
| ИТОГО: |  |  | шт. |

| № п/п | Параметр | Технические характеристики | Требования технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол для реанимации новорожденных CBW1100 |  |  |
| 1 | Нагревательный элемент | керамический |  |
| 2 | Электропитание | ~220 В, 50/60 Гц |  |
| 3 | Потребляемая мощность | нагреватель | 650 Вт |
|  |  | контроллер | 60 Вт |
|  |  | галогеновая лампа | 50 Вт |
|  |  | лампа для фототерапии | 20 Вт х 2 |
| 4 | Режим управления |  | режим воздух/кожа |
| 5 | Время прогрева |  | не более 25 мин. |
| 6 | Температура кожи | диапазон отображения | 22°С ~ 45°С |
|  |  | диапазон управления | 35°С ~ 37,5°С (опция: до 39°С) |
| 7 | Температура воздуха | диапазон отображения | 5°С ~ 50°С |
|  |  | диапазон управления | 30°С ~ 38°С (опция: до 39°С) |
| 8 | Влажность | диапазон отображения | 30% ~ 90% |
|  |  | диапазон управления | 30% ~ 90% |
| 9 | Размеры | высота | 1770 мм |
|  |  | корпус | 500х700 мм |
|  |  | матрац | 500х700 мм |
| 10 | Угол наклона матраца |  | 0 ~ 10° |
| 11 | Лоток для рентгеновских кассет |  | Наличие, размеры 245 на 305 мм |
| 12 | Вес |  | 97 кг |
| 13 | Конструкция колпака |  | Опускаемые, съемные прозрачные ограждения |
| 14 | Конструкция блока нагревателя |  | Отклоняется на 90° от ложа пациента в любую сторону |
| 15 | Метод управления |  | на базе микропроцессора |
| 16 | Системы тревог (индикаторы) |  | сбой электропитания; сбой всей системы; отказ датчика; перегрев; нарушение заданной температуры воздуха; нарушение заданой температуры кожи; |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 220000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 08.09.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: 100% предоплата по безналичному расчету.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для реанимации новорожденных CBW1100 | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |  |
| 1.1 | Мобильный столик с регулировкой наклона | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Панель управления | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | Датчик температурный накожный | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Излучатель керамический | шт. |  |  |  |
| 1.5 | Лампа для фототерапии | шт. | 2 |  |  |
| 1.6 | Поддон для установки рентгеновской кассеты | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Лампа галогеновая, | шт. | 1 |  |  |
| 1.8 | Датчик влажности | шт. | 1 |  |  |
| 1.9 | Матрац для новорожденного | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| № п/п | Параметр | Технические характеристики | Требования технического задания | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол для реанимации новорожденных CBW1100 |  |  |  |
| 1 | Нагревательный элемент | керамический |  |  |
| 2 | Электропитание | ~220 В, 50/60 Гц |  |  |
| 3 | Потребляемая мощность | нагреватель | 650 Вт |  |
|  |  | контроллер | 60 Вт |  |
|  |  | галогеновая лампа | 50 Вт |  |
|  |  | лампа для фототерапии | 20 Вт х 2 |  |
| 4 | Режим управления |  | режим воздух/кожа |  |
| 5 | Время прогрева |  | не более 25 мин. |  |
| 6 | Температура кожи | диапазон отображения | 22°С ~ 45°С |  |
|  |  | диапазон управления | 35°С ~ 37,5°С (опция: до 39°С) |  |
| 7 | Температура воздуха | диапазон отображения | 5°С ~ 50°С |  |
|  |  | диапазон управления | 30°С ~ 38°С (опция: до 39°С) |  |
| 8 | Влажность | диапазон отображения | 30% ~ 90% |  |
|  |  | диапазон управления | 30% ~ 90% |  |
| 9 | Размеры | высота | 1770 мм |  |
|  |  | корпус | 500х700 мм |  |
|  |  | матрац | 500х700 мм |  |
| 10 | Угол наклона матраца |  | 0 ~ 10° |  |
| 11 | Лоток для рентгеновских кассет |  | Наличие, размеры 245 на 305 мм |  |
| 12 | Вес |  | 97 кг |  |
| 13 | Конструкция колпака |  | Опускаемые, съемные прозрачные ограждения |  |
| 14 | Конструкция блока нагревателя |  | Отклоняется на 90° от ложа пациента в любую сторону |  |
| 15 | Метод управления |  | на базе микропроцессора |  |
| 16 | Системы тревог (индикаторы) |  | сбой электропитания; сбой всей системы; отказ датчика; перегрев; нарушение заданной температуры воздуха; нарушение заданой температуры кожи; |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету 100% предоплата

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.