ЗАПРОС КОТИРОВОК № 8-к

«поставка монитора пациента модульного многопараметрического МР 800 (РАМО II) (или его эквивалент) для МУЗ "ЦГБ им. М.В. Гольца" г. Фрязино»

г.Фрязино									Дата 09 апреля 2007г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7,

тел. 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

E-mail: kazarinova@fryazino.net

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования.

- Наименование и объем поставляемых товаров:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента модульного многопараметрического МР 800 (РАМО II) (или его эквивалент) | 1 шт. |

Технические характеристики:

| № п/п | Описание | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей |  |
|  | жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие |
|  | размер | не менее 6,4" |
|  | разрешение | не менее 320х241 |
|  | Кол-во отображаемых на экране кривых | не менее 2 кривых измеряемых параметров |
|  | Наличие не менее 4 режимов виртуального экрана: а) все праметры и кривые; б) только цифровая информация; в) только данные неинвазивного АД; 4) отображение трендов | наличие |
|  | отображение на дисплее № койки, даты и времени | наличие |
| 2 | Измеряемые параметры |  |
|  | ЭКГ |  |
|  | Отображение 1 канала | наличие |
|  | Число отведений | не менее 7 (стандартные+усиленные, по выбору) |
|  | диапазон измерения ЧСС | не менее 20-300 в мин |
|  | Анализ аритмий | наличие |
|  | Анализ смещения сегмента ST | по выбору |
|  | Точность | не менее ±2% |
|  | детекция водителя ритма | наличие |
|  | режим определения водителя ритма | выбираемый пользователем |
|  | SP O2 |  |
|  | Диапазон измерений | не менее 0-100% |
|  | Разрешение | не менее 0,01 |
|  | Точность |  |
|  | взрослые | не менее ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) |
|  | новорожденные | не менее ±3% (70-95%) |
|  | Время настройки: ожидание кривой | не более 2 сек |
| 3 | Неинвазивное артериальное давление |  |
|  | Диапазон | не менее 0-300 мм.рт.ст |
|  | Точность | не менее ±2 мм.рт.ст. или ±2% |
|  | Давление автоматического сдувания манжеты |  |
|  | взрослая | 300 мм.рт.ст |
|  | для новорожденных | 150 мм.рт.ст |
|  | Время измерения | не более 40 секунд |
|  | Дыхание |  |
|  | Метод измерения | импедансный |
|  | Диапазон измерения ЧД | 2~150 дыханий/мин |
|  | Точность: взрослые | +/- 2% для 70~100% |
|  |  | +/- 3% для 50~69% |
|  | Новорожденные | +/- 3% для 70~100% |
|  | Температура |  |
|  | Диапазон измерения | не менее 0~50℃ |
|  | Разрешающая способность | не менее 0.2℃ |
|  | Точность | +/- 0.4℃ (15~34℃, 41~45℃) |
|  |  | +/- 0.2℃ (34~41℃) |
|  | Тренды |  |
|  | Графические и числовые тренды | не менее 72 часов |
|  | Сигнализация |  |
|  | выборочное включение/выключение всех параметров | наличие |
|  | Подавление сигнализации | 30 секунд |
| 4 | Дополнительные параметры |  |
|  | встроенный термопринтер 58 мм | возможность |
|  | объединение в сеть | возможность |
|  | Датчик температуры Тип YSI 401 | возможность |
|  | Крепежный кронштейн к инфузионной стойке | возможность |
|  | Передача данных | СОМ-1: RS 232С (19200 бит/сек) |
|  | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |
|  | Потребляемая мощность | не более 40 Вт |
|  | Время работы от аккумулятора | не менее 2 часов |
|  | Полное время зарядки аккумулятора | 6 часов макс. |
|  | Размеры и масса | не более Ш282×В315×Г165, 3 кг(с принтером) |
|  | Гарантийный период | не менее 1 года |
| 5 | Принадлежности |  |
|  | Стандартные принадлежности: |  |
|  | 5-проводной ЭКГ кабель | наличие |
|  | одноразовые электроды - 10 шт | наличие |
|  | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик | наличие |
|  | манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | наличие |
|  | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления | наличие |
|  | сетевой шнур | наличие |
|  | шнур заземления | наличие |
|  | предохранители | наличие |
|  | инструкция пользователя | наличие |
|  | Дополнительные принадлежности |  |
|  | Датчик температурный накожный | возможность |
|  | Датчик Y-образный пульсоксиметрический многоразовый (универсальный взрослые-дети-новорожденные) | возможность |
|  | Манжета для новорожденных для измерения неинвазивного давления | возможность |
|  | Шланг для неонатальной манжеты измерения неинвазивного давления | возможность |
| 6 | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Инструкция на русском языке | наличие |
|  | Оригинал авторизационного письма производителя с указанием конкретного проекта | наличие |
|  | Наличие собственных обученных инженеров с предоставлением копии сертификата производителя | наличие |

Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца».

- Срок поставки: до 31.12.2007г., в течение 20 календарных дней после получения 30% аванса.

- Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 200000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,               г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

- Срок подачи котировочных заявок: до 13:00 часов (по Московскому времени) 16 апреля  2007г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

- Срок подписания контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

к запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

КПП ________________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся оказать поставить следующие товары в соответствии запросом котировок:

| № | Наименование | Количество | Цена за шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 шт. |  |  |

| № п/п | Описание | Параметры | Соответствие параметрам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей |  |  |  |
|  | жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие |  |  |
|  | размер | не менее 6,4" |  |  |
|  | разрешение | не менее 320х241 |  |  |
|  | Кол-во отображаемых на экране кривых | не менее 2 кривых измеряемых параметров |  |  |
|  | Наличие не менее 4 режимов виртуального экрана: а) все праметры и кривые; б) только цифровая информация; в) только данные неинвазивного АД; 4) отображение трендов | наличие |  |  |
|  | отображение на дисплее № койки, даты и времени | наличие |  |  |
| 2 | Измеряемые параметры |  |  |  |
|  | ЭКГ |  |  |  |
|  | Отображение 1 канала | наличие |  |  |
|  | Число отведений | не менее 7 (стандартные+усиленные, по выбору) |  |  |
|  | диапазон измерения ЧСС | не менее 20-300 в мин |  |  |
|  | Анализ аритмий | наличие |  |  |
|  | Анализ смещения сегмента ST | по выбору |  |  |
|  | Точность | не менее ±2% |  |  |
|  | детекция водителя ритма | наличие |  |  |
|  | режим определения водителя ритма | выбираемый пользователем |  |  |
|  | SP O2 |  |  |  |
|  | Диапазон измерений | не менее 0-100% |  |  |
|  | Разрешение | не менее 0,01 |  |  |
|  | Точность |  |  |  |
|  | взрослые | не менее ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) |  |  |
|  | новорожденные | не менее ±3% (70-95%) |  |  |
|  | Время настройки: ожидание кривой | не более 2 сек |  |  |
| 3 | Неинвазивное артериальное давление |  |  |  |
|  | Диапазон | не менее 0-300 мм.рт.ст |  |  |
|  | Точность | не менее ±2 мм.рт.ст. или ±2% |  |  |
|  | Давление автоматического сдувания манжеты |  |  |  |
|  | взрослая | 300 мм.рт.ст |  |  |
|  | для новорожденных | 150 мм.рт.ст |  |  |
|  | Время измерения | не более 40 секунд |  |  |
|  | Дыхание |  |  |  |
|  | Метод измерения | импедансный |  |  |
|  | Диапазон измерения ЧД | 2~150 дыханий/мин |  |  |
|  | Точность: взрослые | +/- 2% для 70~100% |  |  |
|  |  | +/- 3% для 50~69% |  |  |
|  | Новорожденные | +/- 3% для 70~100% |  |  |
|  | Температура |  |  |  |
|  | Диапазон измерения | не менее 0~50℃ |  |  |
|  | Разрешающая способность | не менее 0.2℃ |  |  |
|  | Точность | +/- 0.4℃ (15~34℃, 41~45℃) |  |  |
|  |  | +/- 0.2℃ (34~41℃) |  |  |
|  | Тренды |  |  |  |
|  | Графические и числовые тренды | не менее 72 часов |  |  |
|  | Сигнализация |  |  |  |
|  | выборочное включение/выключение всех параметров | наличие |  |  |
|  | Подавление сигнализации | 30 секунд |  |  |
| 4 | Дополнительные параметры |  |  |  |
|  | встроенный термопринтер 58 мм | возможность |  |  |
|  | объединение в сеть | возможность |  |  |
|  | Датчик температуры Тип YSI 401 | возможность |  |  |
|  | Крепежный кронштейн к инфузионной стойке | возможность |  |  |
|  | Передача данных | СОМ-1: RS 232С (19200 бит/сек) |  |  |
|  | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |  |  |
|  | Потребляемая мощность | не более 40 Вт |  |  |
|  | Время работы от аккумулятора | не менее 2 часов |  |  |
|  | Полное время зарядки аккумулятора | 6 часов макс. |  |  |
|  | Размеры и масса | не более Ш282×В315×Г165, 3 кг(с принтером) |  |  |
|  | Гарантийный период | не менее 1 года |  |  |
| 5 | Принадлежности |  |  |  |
|  | Стандартные принадлежности: |  |  |  |
|  | 5-проводной ЭКГ кабель | наличие |  |  |
|  | одноразовые электроды - 10 шт | наличие |  |  |
|  | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик | наличие |  |  |
|  | манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | наличие |  |  |
|  | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления | наличие |  |  |
|  | сетевой шнур | наличие |  |  |
|  | шнур заземления | наличие |  |  |
|  | предохранители | наличие |  |  |
|  | инструкция пользователя | наличие |  |  |
|  | Дополнительные принадлежности |  |  |  |
|  | Датчик температурный накожный | возможность |  |  |
|  | Датчик Y-образный пульсоксиметрический многоразовый (универсальный взрослые-дети-новорожденные) | возможность |  |  |
|  | Манжета для новорожденных для измерения неинвазивного давления | возможность |  |  |
|  | Шланг для неонатальной манжеты измерения неинвазивного давления | возможность |  |  |
| 6 | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |  |
|  | Инструкция на русском языке | наличие |  |  |
|  | Оригинал авторизационного письма производителя с указанием конкретного проекта | наличие |  |  |
|  | Наличие собственных обученных инженеров с предоставлением копии сертификата производителя | наличие |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки:_________________________________________________.

- Стоимость поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: ______________________________________.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.